注射泵技术参数

- *通道数：2个。

- 双操作输入模式：按键和穿梭键。

- 注射模式：支持速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。

- 注射器规格：可以自动识别10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器，注射泵已经内置不少于39种品牌注射器和不少于2种可定义注射器。

- 流速范围：10mL注射器：0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器：0.1mL/h~1600mL/h。

- 速度增量：＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

- 流速误差：不超过±2%（注射器误差不大于1%）。

- 预置量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

- 丸剂量/预充速度：10mL 注射器： 200mL/h~420mL/h，20ml 注射器： 300mL/h~650mL/h，30mL 注射器： 500mL/h~1000mL/h，50mL/60mL 注射器： 800mL/h~1600mL/h。

- 丸剂量范围 1mL~5mL；可按 0.1mL 递增或递减。

- 阻塞档位：低中高三档可选择，分别为： 0.02MPa~0.07Mpa，0.05MPa~0.10MPa，0.08MPa~0.14Mpa。

- 保持静脉开放（KVO）速度： 速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；KVO流速误差≤±5%。

- 报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。

- 其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式。

- 使用电源：交流输入：220V～50Hz，内部电池：11.1V。

- 电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

- 工作环境温度：5℃～40℃、相对湿度：10%-90%、大气压力：860hPa～1060hPa。

- 储存环境：温度-20℃～55℃、相对湿度：10%-93%、大气压力：500hPa～1060hPa。

- 整机功耗：不高于40VA。

- 安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为不低于IPX4，可连续运行。