电动子宫切除器及配套手术器械技术参数要求

- 产品特点

1、产品品种规格和功能齐全；器械头部粗糙度Ra≤0.4μm，杆部Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤1.6μm；

2、供电制式：双路制式；

★3、采用可拆卸式电机，电机内芯为进口产品。除手持电机内芯，其他部件均可采用高温高压消毒。

二、技术参数

1、手持电机（电动马达）：

1.1正常工作时，温度上升不超过25℃；

1.2最大输出转矩≥15N.cm，转速下降≤20%；

1.3对切割刀管的夹持力≥20N；

1.4切割器在刀管头端，径向跳动量≤2.0mm；

1.5工作时的噪声：≤60 dB（A）；

- 2.穿刺套管：

2.1规格：提供至少Φ15、Φ18两种；

2.2穿刺套管与扩张器、切割刀管配合严密；

3、抓钳：

3.1规格：提供至少Φ5、Φ10两种；

3.2抓钳头部经热处理，硬度为不低于450HV0.2～490HV0.2 ；

3.3抓钳钳头部夹持力≥15N；

4、子宫抓钳：

4.1头部经热处理工艺，硬度不低于510HV0.2～570HV0.2 ；

4.2宫颈钳开闭灵活，具备锁卡机构；

5、切割刀管：

5.1规格：切割刀管至少提供Φ10、Φ15、Φ18三种规格，其中Φ15、Φ18有阴式和腹式之分，阴式有内芯保护头。

5.2头部经热处理工艺，硬度为不低于370HV0.2～410HV0.2 ；

6、举宫器：工作长度：400mm±5mm

7.量棒：表面标明刻度；直径：φ5mm；工作长度：500mm±5mm

8、肌瘤钻：

8.1钻头锋利，可工作穿刺阻力不低于50N

8.2钻头硬度≥450HV0.2。

9.推结棒：直径：φ5mm；工作长度：330mm±5mm

10.引导棒：直径：φ10mm；工作长度：330mm±5mm

11.扩张器：φ10mm转φ15mm、φ10mm转φ18mm

12.转换器：φ18mm转φ5mm、φ15mm转φ5mm

- 13.拨棒：D(直径)Φ5±0.2 mm   L(工作长度)420±5mm

配置要求

| 产品名称 | 规格型号（mm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割刀管(腹式) | φ 10x320 | 1 | 支 | 锯齿 、圆弧 、平头 |
| 切割刀管(腹式) | φ 15x320 | 1 | 支 | 锯齿 、圆弧 、平头 |
| 切割刀管(腹式) | φ 18x320 | 1 | 支 | 锯齿 、圆弧 、平头 |
| 切割刀管(阴式) | φ 15x320 | 1 | 支 | 锯齿 、圆弧 、平头 |
| 切割刀管(阴式) | φ 18x320 | 1 | 支 | 锯齿 、圆弧 、平头 |
| 量棒 | φ 5x500 | 1 | 支 |  |
| 拨棒 | φ 5x420 | 1 | 支 |  |
| 穿刺套管 | φ 15x105 | 1 | 支 |  |
| 穿刺套管 | φ 18x105 | 1 | 支 |  |
| 扩张器 | φ10/φ15 | 1 | 支 |  |
| 扩张器 | φ10/φ18 | 1 | 支 |  |
| 引导棒 | φ10x330 | 1 | 支 |  |
| 转换器 | φ15-φ5 | 1 | 支 |  |
| 转换器 | φ18-φ5 | 1 | 支 |  |
| 推结棒 | Φ5x330 | 1 | 支 |  |
| 抓钳 | Φ10x420 | 1 | 把 |  |
| 抓钳 | Φ5x420 | 1 | 把 |  |
| 举宫器 | 400 | 1 | 把 |  |
| 肌瘤钻 | Φ5x420 | 1 | 支 |  |
| 肌瘤钻 | Φ10x420 | 1 | 支 |  |
| 子宫抓钳 | 250 | 1 | 把 |  |
| 子宫抓钳(加长) | 350 | 1 | 把 | 单爪/弯型 |
| 手持电机(电动马达) | / | 1 | 台 |  |
| 电源线 | / | 1 | 支 |  |
| 密封帽 | / | 8 | 只 |  |