医用排痰机

技术参数

1.频率：档位可调，输出频率范围 3Hz～13Hz,频率范围允差：±1Hz。

2.压力保护功能：设备工作时，实时检测气囊背心内气压，对意外情况造成的压力。

过高及时停机解除压力，确保患者安全。

3.治疗仪的压力强度分档，最大压力≤30kpa,压力范围允差：±3kpa。

4.治疗模式多样化。

5.治疗时间：治疗时间 0min～99min 可调，步进 1min，允差：±30s。

6.治疗仪噪声≤70dB(A)。