[bookmark: _GoBack]医用红外热像仪技术参数及配置清单
1. 性能指标
1.1 工作条件（环境条件）
1) 环境温度：5℃~40℃；
2) 相对湿度：不大于 70%；
3) 大气压力：86kPa~106kPa；
4) 电气安全应符合 GB 9706.1 的要求，电磁兼容应符合 YY 9706.102 的要求;
1.2 性能要求
1.2.1 测温范围：至少覆盖 30℃~42℃（即下限不高于 30℃、上限不低于 42℃）。
1.2.2 测温准确度：在 30℃~42℃ 范围内，误差不超过 ±0.4℃。
1.2.3 视场角：应能保证在 0.5m~3m 成像距离内完整摄取目标部位（含全身及局部）热像图，无需拼接；视场角误差不超过 ±5%。
1.2.4 调焦方式：支持电动聚焦或等效自动调焦方式。
1.2.5 成像距离：涵盖 0.5m~3m。
1.2.6 工作波段：8μm~14μm。
1.2.7 瞬时视场：不大于 2.5mrad，误差不超过 ±5%。
1.2.8 图像场周期：不大于 0.04 秒/帧。
1.2.9 预热时间：从通电到形成红外热像图的时间不大于 60s；从加电到保证测温准确度所需的时间不大于 25min。
1.2.10 温度测量重复性：不大于 0.2℃。
1.2.11 全屏测温一致性：不超过 ±0.5℃。
2. 软件功能
2.1 热图采集功能
1) 采集设备控制：在数据采集过程中控制采集设备的位置与焦距（如升降、调焦等）；
2) 热图抓拍：在数据采集过程中抓拍并保存红外热像信息；
3) 采图标准姿势指引功能：在采集数据过程中按标准姿势图指导被采集者作出标准姿势。
2.2 阅片功能
1) 点测温、线测温、矩形测温、多边形测温；
2) 调色板选择；
3) 图像放大、图像缩小、图像还原；
4) 生成报告。
2.3 图像管理功能
1) 存贮、读取图像；
2) 历史选图。
2.4 报告管理功能
1) 查看报告；
2) 删除报告；
3) 报告内容介绍。
2.5 用户信息
1) 修改用户密码；
2) 修改用户信息。
2.6 机构（部门）管理
1) 添加机构（部门）信息；
2) 修改机构（部门）信息；
3) 将用户归入指定机构（部门）。
2.7 用户管理
1) 添加用户；
2) 角色说明。
2.8 系统设置
1) 编辑诊断词库（术语字典）；
2) 采图姿势配置；
3) 设备参数配置；
4) 软件版本查询。
3. 基本配置
3.1 配套计算机：性能满足热像图实时采集、存储与图像处理需要，支持双屏同屏／异屏显示（配置双屏显示器及相应输出接口或分屏器）；
3.2 检查工作台、检查仓或台（或等效检查舱体）；
3.3 无线网卡；
3.4 对讲设备一套；
3.5 视频线（单根长度不小于 5 米）；
3.6 网线两根（单根长度不小于 10 米）。
4. 软件
网络化数据管理与分析软件：支持热图数据的存储、网络传输与自动分析，具备头面部（面像）热图采集、存储与分析功能。
所投软件的功能与适用范围须与医疗器械注册证载明内容一致，不得超出注册证载明的适用范围。
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